CONTATORI PROPORZIONALI

[image: image1.jpg]



I contatori proporzionali su cui sono basati diversi tipi di dosimetri per radioprotezione sono rivelatori con volume generalmente più piccolo di quello tipico delle camere a ionizzazione. Infatti la moltiplicazione della carica tipica di questo tipo di rivelatori fa sì che, a parità di altre condizioni (campo di radiazione, volume e materiali del rivelatore ecc.),essi abbiano una sensibilità molto maggiore di quella delle camere a ionizzazione. Questa maggiore sensibilità può variare di un fattore da 10³ a 106, a seconda del fattore di moltiplicazione del contatore considerato.

La configurazione di base di un contatore proporzionale è quello tipico di un rivelatore a gas dove però, a differenza della camera a ionizzazione, è molto importante che l’elettrodo centrale sia costituito da un filamento molto sottile. Questo è un requisito costruttivo del contatore proporzionale, poiché grazie a questa configurazione è possibile raggiungere campi elettrici elevati in prossimità dell’anodo anche con modeste differenze di potenziale fra catodo (l’involucro metallico esterno) e anodo (l’elettrodo centrale). Se la forma del contatore è

cilindrica, il campo elettrico diminuisce fortemente all’aumentare della distanza, r, dall’elettrodo centrale (sull’asse del rivelatore) essendo:


[image: image2.wmf](

)

ln

V

Er

b

r

a

=

×


dove V è la differenza di potenziale tra gli elettrodi, a è il raggio del filamento (l’elettrodo centrale) e b è il raggio interno dell’involucro cilindrico (l’elettrodo esterno).

Solo nella regione del contatore vicinissima all’elettrodo centrale, il campo elettrico è sufficientemente intenso (almeno 10⁶ V m⁻¹) da permettere la raccolta delle cariche prodotte dalle ionizzazioni e da innescare il processo della loro moltiplicazione. Il volume, intorno all’anodo, entro cui avviene il processo di moltiplicazione e di raccolta della carica è piccolissimo rispetto al volume totale del contatore. Da ciò consegue che i segnali prodotti da un contatore proporzionale sono quelli dovuti ai soli eventi originati nelle immediate vicinanze del filamento centrale. 

Grazie alla loro elevata sensibilità i contatori proporzionali, anche se di volume relativamente piccolo, sono utilizzabili per la dosimetria in campi di radiazione poco intensi come quelli che più frequentemente si riscontrano nelle misure ambientali. Per misure di radiazioni x e gamma la sensibilità dei contatori proporzionali è resa ulteriormente elevata (rispetto alle camere a ionizzazione) dall’elevato numero atomico, Z, dei materiali di cui sono costituiti sia il gas che le pareti di gran parte di

questi rivelatori.

I gas usati nei contatori proporzionali devono essere quelli con più alto numero atomico e non elettronegativi. Un gas tipicamente utilizzato nei contatori proporzionali è l’argon, di norma miscelato con metano (10%) per impedire la formazione di scariche.

Contatatore proporzionale come spettrometro

I contatori proporzionali consentono non solo misure di fluenza di radiazioni ma anche misure spettrometriche, cioè di distribuzione dell’energia della radiazione incidente. Le misure spettrometriche con i contatori proporzionali sono rese possibili dal fatto che essi possono agevolmente operare in regime impulsivo. A differenza di quanto accade in una camera a ionizzazione in cui un evento di ionizzazione dovuto a

una particella produce un impulso di carica di piccola ampiezza, l’impulso prodotto da un contatore proporzionale a seguito dell’interazione di una particella con caratteristiche simili è sempre molto più ampio grazie al suo elevato fattore di moltiplicazione. Pertanto, mentre alle camere a ionizzazione sono associati prevalentemente circuiti che ne misurano la corrente (o la carica prodotta entro un dato intervallo di tempo) ai contatori proporzionali sono invece di norma associati circuiti di tipo impulsivo. 

La spettrometria è basata sul conteggio e sull’analisi degli impulsi prodotti dal contatore, in quanto l’energia delle particelle del campo di radiazione è proporzionale all’ampiezza degli impulsi che esse generano nel contatore, mentre la loro fluenza è correlata al numero degli impulsi misurati. In tal caso il segnale generato dal rivelatore è inviato a un preamplificatore il cui ruolo è anzitutto quello di adattatore di impedenza. Il preamplificatore (con una bassa impedenza di uscita) consente di ottimizzare l’accoppiamento elettrico fra il rivelatore e l’amplificatore (con una elevata impedenza di ingresso) evitando che il debole segnale fornito dal rivelatore sia

eccessivamente attenuato allo stadio di ingresso dell’amplificatore. Il preamplificatore effettua al contempo una iniziale amplificazione del segnale del rivelatore prima che esso pervenga all’amplificatore.

La misura dell’energia è subordinata alla possibilità che le particelle che interagiscono con il gas del rivelatore perdano al suo interno tutta la loro energia. Nel caso della radiazione x o gamma con energie non superiori a qualche decina di keV l’impiego tipico di gas ad alto Z, la cui sezione d’urto è per questa radiazione particolarmente elevata , permette di fare sia misure spettrometriche che misure di fluenza. Al crescere dell’energia dei fotoni, la bassa densità tipica dei gas non consente, anche per valori alti dello Z del gas, di far arrestare all’interno del rivelatore le particelle. Per fotoni con energia al di sopra dei 50-60 keV i contatori proporzionali non sono quindi adatti per misure spettrometriche. Per misure di fluenza di radiazione gamma (e di tutte le grandezze correlabili mediante taratura alla fluenza) i contatori proporzionali sono invece praticamente sempre utilizzabili.

Nelle misure della radiazione alfa e beta mediante contatori proporzionali è molto importante tener conto degli effetti di assorbimento della radiazione da parte delle pareti del contatore. Per tener conto di questi effetti i contatori per radiazione alfa e beta devono essere dotati di “finestre” molto sottili tali da rendere trascurabile l’energia persa dalla radiazione nel loro attraversamento. La finestra di un contatore viene realizzata praticando sulla parete del contatore un’apertura che viene sigillata mediante una lamina (di materiale plastico, di mica o di berillio ecc.) molto più sottile delle pareti del contatore. La misura delle particelle alfa è particolarmente critica in quanto possono essere necessarie a tale scopo finestre con spessori dell’ordine di 1 mg cm⁻².

[image: image3.jpg]



Figura  Il contaminametro Berthold LB 1210 B per radiazioni beta e gamma

Misure di neutroni

I contatori proporzionali possono essere usati anche per misure di neutroni se si usano gas caratterizzati da una elevata sezione d’urto di interazione con i neutroni. Idonei gas di riempimento a tale scopo sono il trifluoruro di boro (BF3) e l’elio-3 (³He). I neutroni interagendo con i nuclei di 10B o di ³He danno luogo a reazioni nucleari con produzione di particelle alfa e protoni, rispettivamente. 

Nei contatori con BF3 la reazione è del tipo 10B(n,α)7Li, mentre nei contatori con ³He ha luogo la reazione 3He(n,p)3H. Sia le particelle alfa che i protoni prodotti in queste reazioni sono poi rivelati dal contatore con altissima efficienza.

Le reazioni neutroniche con il 10B e l’³He hanno una sezione d’urto che è molto elevata per i neutroni termici e che decresce rapidamente al crescere dell’energia dei neutroni. Cionondimeno i contatori a BF3 e a ³He possono sono usati anche per la misura di neutroni veloci. A tal fine si dispone intorno al contatore uno strato di materiale idrogenoso che, termalizzando i neutroni veloci incidenti sul rivelatore, ne

rende possibile la rivelazione con una elevata efficienza.

_1554464185.unknown

